# 谈保养CT高压点火的经验

### 一、浅谈关于维修CT高压打火的体会（论文文献综述）

刘永强,王艳芹[1]（2019）在《GE螺旋CT扫描系统的故障与检修》文中指出目的为了加强对CT设备的保养和维护,降低设备的故障率。方法利用GE螺旋CT设备故障诊断程序中提示的报错信息,查找旋转过速和高压故障的原因,通过分析热交换器总成的电路,查找球管超温的原因。结果三个故障通过分析原因,逐级排除,最终成功解决,保证了设备的正常运行。结论综合运用故障诊断程序以及观察法排查故障,是CT维修中的常规手段。加强对CT设备的全面了解,医疗设备工程师对越来越多的故障进行检修,可以大大节约时间,节省维修成本,提高工作效率。

穆兴国,黄革,王天钰[2]（2019）在《Siemens Sensation 16故障维修三例》文中研究说明该文首先对CT的结构和工作流程进行分析,举出大多数机器的故障来源和类别,并以SIEMENS Sensation 16的硬件和软件故障为例,详细分析了检修过程中的通讯原理和操作注意事项,得出了机器的损坏大多数是由于日常使用操作不当和机器硬件老化有关。为故障的快速修复和日常操作时避免机器损坏提供参考,使机器的使用更加稳定,更好的为医患服务。

吴永存[3]（2019）在《回旋加速器的频率与磁场的调谐研究》文中认为正电子发射断层显像是一种先进的核医学影像技术,被广泛应用于人体肿瘤的早期诊断,然而只有PET是完不成成像工作的,它需要配套回旋加速器。在国内,生产用于PET诊断的放射性同位素的回旋加速器几乎都是从国外进口的。高频系统是回旋加速器正常运行的重要辅助系统,高频谐振腔的性能,直接决定着高频系统的性能,在很大程度上也就决定着加速器的性能。高频谐振腔在回旋加速器实际运行过程中,受重力、热损耗和束流负载等因素的影响会引起高频腔体产生微小形变,进而导致其谐振频率偏移,以致高频工作频率与谐振腔的谐振频率不匹配。论文首先介绍了回旋加速器的基本原理以及谐振腔基本参数,对回旋加速器谐振腔进行了模拟研究,尤其对腔体的谐振频率、品质因数等参数进行了数值分析计算,将分别用不同的软件计算的结果与实际测量的高频系统参数比较,验证了热损耗引起腔体产生形变、导致腔体频率偏移,证实了 HFSS和CST分析谐振腔的有效性,为谐振腔的设计优化提供了参考。针对回旋加速器运行过程中谐振腔频率会逐渐变化的问题,提出了采用高频功率源的频率实时与高频腔中加速电场的频率匹配的方案,这一方案与调节腔体频率相比,无须为谐振腔设置自动稳频装置,简化了腔体结构,降低了成本。所采用的高频系统不自带低电平控制功能,低电平控制直接地避免了直接接触高压的危险,为加速器的安全运行提供了安全保障的前提,但是需由PLC完成工作频率扫描、幅度稳定、相位稳定及打火保护等控制功能。低电平控制系统对加速腔压及相位精度分别控制在±1%和±1°内,实现了对其前馈功率、反射功率、相位和腔体频率等参数的自动控制。同时,为了实时对回旋加速器工作状态进行远程监控,采用WinCC完成了与上位机用户界面系统的通信,实现了人机交互。此外,为了保障高频系统的稳定运行,建立了完整联锁保护机制,针对可能发生的故障类型,采取不同的措施实施保护。为满足等时性加速的要求,当高频功率源的工作频率发生改变时磁场强度也应进行相应的变化,即励磁电流的大小需要做相应的调节,使得粒子回旋频率与高频腔体频率相匹配以克服滑相。首先通过有限元仿真软件建立静磁场模型模拟不同励磁电流下回旋加速器的平均磁场,然后理论分析磁场与谐振频率的关系,最后得到励磁电流在小区间变化时与谐振频率的关系;根据计算的不同谐振频率对应的最佳励磁电流,完成励磁电流的自动跟频。在保证最大碳膜束流的情况下,实验得到不同谐振频率对应的最佳励磁电流,使理论得以验证。根据其关系实现了励磁电流自动调节,克服了滑相,保证了法拉第束流的稳定输出。该方法使得励磁电流能够快速、准确的寻找并跟踪谐振腔频率,克服了频率偏移导致的滑相,完成束流的稳定输出。

赵光耀[4]（2019）在《GE LightSpeed 16排螺旋CT常见故障的维修和体会》文中进行了进一步梳理在当前的医疗领域中,GELightSpeed 16排螺旋CT具备较为简便的操作流程以及优良的稳定性,同时还能缩短针对图像处理消耗的时间,截至目前,临床领域针对此类的螺旋CT的引进与利用相对热门。螺旋CT属于影像设备中的大型精密贵重设备,如果日常维护或操作不慎很可能出现多种多样的CT成像故障及经济损失。技术人员必须全面了解常见性的螺旋CT典型故障种类,从而对其选择相应措施加以妥善维修。

尹吉生[5]（2017）在《Philips MX 16-Slice CT扫描系统故障维修一例》文中指出本文主要通过介绍一例Philips MX 16-Slice CT扫描系统相关故障,总结维修经验,为类似故障提供参考。我院使用的Philips MX 16-Slice CT在使用中出现不能扫描现象,并报错误代码,通过分析造成该故障的原因,结合机器日常使用情况,初步将故障定位于高压电路故障。进一步对故障进行排除,最终通过更换逆变器（AC/INV Box）解决了该故障,仪器恢复正常。对于该类故障,维修人员需要结合故障现象查找故障原因,并根据错误代码提示进行维修。

肖先雁,黄文富[6]（2015）在《东芝16排CT机常见故障及维修探讨》文中研究指明CT机故障大致可以划分为3个类型:机械部分的故障、数据传输部分的故障、高压部分的故障。本文简单阐述东芝Activion16排CT机的故障,分析发生故障的原因,以及探讨解决故障的维修方案。

胡小勇[7]（2014）在《CT常见技术故障及故障两例》文中指出CT属大型贵重精密医疗设备,随着科学技术的发展,医学影像设备已成发展成为集计算机、电子、机械光学、材料学等技术的结构复杂、功能广泛、价格较高的大型贵重精密医疗设备。在临床应用中保证CT状态良好是对病人疾病诊断准确性的基础,因此,加强对CT的日常维护工作是非常重要的。本文就CT常见故障及排除方法经行总结并附上实例两例一、CT常见技术故障1、非正规操作导致的故障此类故障常见原因如下:CT准备时间不

石坚[8]（2014）在《SIEMENS EMOTION DUO CT高压打火故障维修3例》文中研究说明0引言SIEMENS EMOTION DUO CT是一款西门子双排螺旋亚秒CT,其高压打火现象是有一定规律可循的,及时发现隐患并正确处理可避免故障范围的扩大,有效节约成本[1]。1故障一1.1故障现象在管电压为130 kV扫描时偶有中断,曝光时打开控制键盘上的扬声器,当打火发生时,可以听到轻微的爆破声。故障代码为"XRS147",高压打火。1.2故障分析查看并分析球管运行记录,打火发生时,该次曝光的打火次数均为11次,表明打火很严重。但在管

姜伟[9]（2013）在《医学影像设备维护与管理技术的研究》文中研究表明随着现代计算机与信号集成技术的飞速发展，医学影像学也在探索、创新、完善中快速发展，医学影像设备的数字化与信息化建设已成成时代潮流与发展的新趋势，计算机X射线摄影（Computed Radiography,CR）、数字X射线摄影（DigitalRadiography,DR）、计算机X射线断层扫描（Computer X-ray Tomography,CT）、磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging,MRI）等多种影像技术已经在临床中应用，并发挥着越来越重要的作用。医学影像仪器设备投资大,系统复杂,科技含量高,工作环境要求高,对其安装操作使用等方面均有严格要求。保证仪器经常处于良好工作状态,发挥其应有效能,对提高医疗服务质量和实现预期效益意义重大。医学影像设备是高价值、高科技含量产品，均属于大型医疗设备。影像设备在医院固定资产中占有相当的比例，且更新周期短。正确的维护保养、维修、管理对影像设备的良性运行至关重要。由于医学影像设备涉及范围较广，因此课题以CT和CR为主要切入点，介绍了相关医学影像设备的原理、构成；以及使用的注意事项与常规维护保养；重点讨论了医学影像设备日常使用中遇到的技术故障和解决的方法；对CT、CR的典型技术故障做实例分析和维修经验总结；并对CT、CR相关发展现状、及未来发展趋势做了相关的研究。针对目前医疗设备数字化管理发展相对迟缓，效率过低的情况，通过对物联网技术的研究，提出了基于物联网技术的智能医疗设备管理系统的设计。

苏根元,王萍萍,于小晶[10]（2011）在《GE light speed 16排螺旋CT常见故障的维修和体会》文中指出多排螺旋CT目前已广泛应用于临床,使用过程中会遇到各种各样故障,在熟练掌握多排螺旋CT的基本原理,工作结构,及相关计算机知识的基础上,可以对多排螺旋CT机很多常见故障进行快速及时修复,大大提高了设备使用率,保证临床工作的顺利进行。本文简要阐述了我院GE light speed 16排螺旋CT在使用过程中常见的故障现象、诊断分析、解决方法和体会。为相关专业技术人员提供一定的参考和借鉴。

### 二、浅谈关于维修CT高压打火的体会（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈关于维修CT高压打火的体会（论文提纲范文）

#### （1）GE螺旋CT扫描系统的故障与检修（论文提纲范文）

引言

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析与排除

1.3 讨论

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析与排除

2.3 讨论

3 故障三

3.1 故障现象

3.2 故障分析与排除

3.3 讨论

4 结束语

#### （2）Siemens Sensation 16故障维修三例（论文提纲范文）

引言

1 CT机故障分类、来源及特点

2 维修案例一

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 故障检修

3 维修案例二

3.1 故障现象

3.2 故障检修

4 维修案例三

4.1 故障现象

4.2 故障分析

4.3 故障检修

5 讨论

#### （3）回旋加速器的频率与磁场的调谐研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文的研究背景及意义

1.1.1 PET介绍

1.1.2 同位素药物的制备

1.2 国内外研究现状

1.2.1 PET发展现状

1.2.2 医用回旋加速器发展现状

1.2.3 调谐技术现状

1.3 实际问题与相关措施

1.4 本论文的主要研究内容

1.5 本论文的创新点

第2章 谐振腔的基本原理

2.1 回旋加速器

2.1.1 回旋加速器的基本原理

2.1.2 共振加速

2.2 谐振腔特性

2.2.1 谐振波长和谐振频率

2.2.2 品质因数

2.2.3 特性阻抗

2.3 高频谐振腔等效电路分析

2.3.1 谐振特性和相位特性

2.3.2 通频带和时间常数

2.3.3 同轴谐振腔

2.3.4 谐振腔和束流在实际电路中的等效

2.4 本章小结

第3章 谐振腔仿真分析

3.1 软件简介

3.2 仿真步骤

3.3 谐振腔仿真

3.3.1 模型建立

3.3.2 场分布

3.3.3 加速电压分布

3.3.4 耦合场仿真分析

3.4 谐振频率

3.4.1 CST计算谐振腔的多谐性

3.4.2 HFSS的计算

3.5 品质因数

3.5.1 CST的计算

3.5.2 HFSS的计算

3.6 实际测量

3.7 本章小结

第4章 高频系统与频率的自动调节

4.1 高频谐振腔的工作特性

4.1.1 高频谐振腔腔体频率的时变性

4.1.2 高频加速腔频率的窄带特性

4.2 自动稳频控制原理

4.3 高频系统的设计

4.3.1 控制系统设计

4.3.2 高频功率源设计

4.3.3 低电平控制设计

4.4 高频控制结果

4.4.1 高频系统参数

4.4.2 高频系统控制界面设计

4.4.3 高频参数的标定

4.5 本章小结

第5章 磁场自动调谐

5.1 磁场计算

5.2 磁铁系统控制

5.2.1 磁铁电源参数

5.2.2 磁铁电源控制

5.3 磁场调节

5.3.1 实验准备

5.3.2 联锁保护

5.3.3 励磁电流与高频谐振频率关系

5.4 实验结果

5.4.1 磁场的自动调谐

5.4.2 束流稳定性

5.4.3 能量稳定性

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 进一步需要解决的问题

6.3 研究展望

攻读学位期间的研究成果

致谢

参考文献

#### （5）Philips MX 16-Slice CT扫描系统故障维修一例（论文提纲范文）

引言

1 设备基本信息

2 设备故障

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 故障检修

3 讨论

#### （6）东芝16排CT机常见故障及维修探讨（论文提纲范文）

1 CT机基本结构和工作原理

2 CT机常见故障及维修方法

2.1 CT机常见故障:

2.2 维修方法:

3 东芝Activion16排CT机故障分析及检修

3.1 故障一:伪影故障

3.2 故障二:高压故障

3.3 故障三:系统偶发死机

4 结语

#### （8）SIEMENS EMOTION DUO CT高压打火故障维修3例（论文提纲范文）

0 引言

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析

1.3 故障处理

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 故障处理

3 故障三

3.1 故障现象

3.2 故障分析

3.3 故障处理

3.4 故障总结

#### （9）医学影像设备维护与管理技术的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 医学影像的发展史

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 影像设备技术的进步

1.2.2 医学图像后处理

1.2.3 医学图像融合技术

1.2.4 PACS 图像处理系统

1.2.5 医学影像设备的发展趋势分析

1.3 本课题研究的主要工作

第二章 医学影像设备的成像原理与临床应用

2.1 计算机 X 射线断层扫描(CT)

2.1.1 CT 的诞生

2.1.2 CT 的发展历程

2.1.3 CT 的构成

2.1.4 螺旋 CT

2.1.5 CT 临床应用

2.2 计算机 X 射线摄影（CR）

2.2.1 CR 的基本组成

2.2.2 CR 的工作原理

2.2.3 CR 组成部分的功能

2.2.4 IP 与图像读取系统的正确使用与管理

2.2.5 CR 的临床应用

第三章 医学影像设备的维护保养

3.1 医学影像设备正确使用

3.1.1 明确使用原则

3.1.2 遵守操作规程

3.2 医学影像设备的日常保养

3.2.1 谨慎操作

3.2.2 保持机房干燥

3.2.3 做好清洁卫生保持设备清洁

3.2.4 日常检查的重点是

3.2.5 软件维护

3.2.6 主要部件的日常保养

3.3 医学影像设备定期维护

3.3.1 机械部件的定期检修

3.3.2 电气部分的定期检修

3.3.3 检修原则和注意事项

3.4 小结

第四章 医学影像设备的维修经验交流

4.1 CT 常见技术故障及检修方法

4.1.1 常见技术故障

4.1.2 检修方法

4.2 CR 常见技术故障及检修方法

4.2.1 常见技术故障

4.2.2 检修方法

4.3 故障实例及维修经验交流

4.3.1 CT 故障实例

4.3.2 CT 维修经验交流

4.3.3 CR 故障实例

4.3.4 CR 维修经验交流

4.4 小结

第五章 基于物联网技术的医疗设备管理

5.1 医疗设备管理的意义

5.2 医疗设备管理的现状

5.3 物联网技术在医疗设备管理中的应用

5.3.1 物联网简介

5.3.2 物联网的结构

5.3.3 物联网在医疗领域中的应用

5.3.4 基于 RFID 的智能医疗设备管理系统设计

5.3.5 物联网技术对于医疗领域带来的优势

5.3.6 物联网在医疗领域应用存在的问题

5.3.7 物联网在医疗设备临床应用管理中的构想

第六章 医学影像设备的发展现状与展望

6.1 CT 的发展现状与展望

6.1.1 数据采集系统

6.1.2 X 射线剂量

6.1.3 主要技术参数

6.1.4 提高工作效率

6.1.5 三维图像重建

6.1.6 血管成像

6.1.7 虚拟内镜

6.1.8 放疗功能

6.2 CR 的发展现状与展望

第七章 结论

参考文献

致谢

#### （10）GE light speed 16排螺旋CT常见故障的维修和体会（论文提纲范文）

1 故障之一

1.1 故障现象

1.2 故障判断和维修

1.3 体会

2 故障之二

2.1 故障现象

2.2 故障判断和维修

2.3 体会

3 故障之三

3.1 故障现象

3.2 故障判断及维修

3.3 体会

4 故障之四

4.1 故障现象

4.2 故障判断及检修

4.3 体会

5 故障之五

5.1 故障现象

5.2 故障判断及检修

5.3 体会

6 故障之六

6.1 故障现象

6.2 故障判断及检修

6.3 体会

7 结语

### 四、浅谈关于维修CT高压打火的体会（论文参考文献）

- [1]GE螺旋CT扫描系统的故障与检修[J]. 刘永强,王艳芹. 中国医疗设备, 2019(07)

- [2]Siemens Sensation 16故障维修三例[J]. 穆兴国,黄革,王天钰. 中国医疗设备, 2019(06)

- [3]回旋加速器的频率与磁场的调谐研究[D]. 吴永存. 中国工程物理研究院, 2019(01)

- [4]GE LightSpeed 16排螺旋CT常见故障的维修和体会[J]. 赵光耀. 中国医疗器械信息, 2019(01)

- [5]Philips MX 16-Slice CT扫描系统故障维修一例[J]. 尹吉生. 中国医疗设备, 2017(12)

- [6]东芝16排CT机常见故障及维修探讨[J]. 肖先雁,黄文富. 医疗装备, 2015(18)

- [7]CT常见技术故障及故障两例[A]. 胡小勇. 广东省医学装备学会2014年学术年会资料汇编, 2014

- [8]SIEMENS EMOTION DUO CT高压打火故障维修3例[J]. 石坚. 医疗卫生装备, 2014(05)

- [9]医学影像设备维护与管理技术的研究[D]. 姜伟. 河北工业大学, 2013(06)

- [10]GE light speed 16排螺旋CT常见故障的维修和体会[J]. 苏根元,王萍萍,于小晶. 中国医学装备, 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen80.cn/article/d115dfa89709d7eee57ddd16.html